恒温金属浴技术参数

1、温度控制：数字温控

2、控温范围：室温+5℃-160℃

3、控温精度：±0.5℃（40℃时）

4、温度均匀性：±1.0℃（40℃时）

5、显示精度：0.1℃

6、定时范围：1-9999分钟（小时）或连续运转

7、升温时间：≤20分钟（30-130℃），≤30分钟（30-160℃）

8、尺寸：380*260*200mm（±10mm）

红细胞沉降率测定仪技术参数

基本参数表

1检测样本数:最多同时检测100个样本，最大检测速度:200个样本/每小时;

配套血沉管：φ8.3×120mm和φ12×75mm血沉管（真空或普通）；样品量：1.6ml或2.0ml抗凝全血；报告精度：1mm （魏氏法结果）；读数时间间隔：可选择30秒、60秒两种方式；检测时间：30分钟，相当于魏氏法1小时；60分钟，相当于魏氏法2小时；检测范围：0-120 mm/h（魏氏法结果）；

2.性能

2.1 符合率：以抗凝全血与魏氏法比对，符合率不小于90.0%。

2.2  检测重复性

a)（0-10）mm/h血液 样本检验所得结果的标准差（SD）≤1.5mm/h；

b) 大于10mm/h 血液样本检验所得结果的变异系数（CV, %）≤15%。

2.3 通道一致性

a)（0-10）mm/h 血液样本检验所得结果的标准差（SD）≤1.5mm/h；

b) 大于10mm/h 血液样本检验所得结果的变异系数（CV %）≤15%。

3.主要功能

3.1仪器具有自检功能；

3.2上样方式：随时插入样品，随时自动检测；

3.3仪器检测时自动将检测结果转化为魏氏法结果；

3.4 仪器每个检测通道都设有状态灯，可标识各检测通道的状态；

3.5 样本检测完成时，仪器具有蜂鸣提示功能；

3.6仪器具有选择环境温度补偿的功能。当选择该功能时，可对室温18℃—30℃的检测结果修正到18℃时的结果值；

3.7结果输出：仪器可显示和打印红细胞沉降率ESR（mm/1h或mm2h）、红细胞沉降最大速度Vm、最大速度终末时间Tm、红细胞沉降前停滞时间STBS及动态血沉曲线；

3.8有断电保护功能，突然断电时，自动保存已完成的检测结果；

3.9 仪器配制内置热敏打印机，具有自动、手动打印选择功能；

3.10仪器具有USB接口，LIS通信系统；

3.11 仪器具有条码扫描功能，可通过条码扫描器录入样本信息；

3.12 仪器可储存不少于4000个样本的检测结果；

3.13 仪器具有质控功能；

仪器具有压积检测功能，并自动计算血沉方程K值。

4. 需同时招标：

配套血沉管：φ8.3×120mm血沉管（枸橼酸钠抗凝真空管），采血量1.6ml。

细胞离心涂片机技术参数

1、设备用于样本分析前对体液或血液标本涂片处理。满足脑脊液、胸腹水、等所有体液细胞及细菌涂片要求。

2、细胞离心涂片机：涂片模块由控制系统、样本收集系统、涂片系统等组成。

3、设备细胞收集率大于等于95%,在细胞数极少的情况下，能充分收集样本中所有细胞；细胞完整性大于等于99%，样本离心和残留水分吸收同步进行，有效保持细胞原有形态。

4、高通量样本处理工位，≥6工位。

5、微电脑控制，≥7寸数字屏显示。

6、设有脑脊液、胸腹液、关节液、引流液、尿液、肺泡灌洗液、细菌7个常见标本运行参数程序，预留三个用户自定义程序，能根据用户需求增加或减少，所有参数可编程操作，可根据需求设置且自动存储。

7、实时rpm/RCF数值换算与设定。

8、最高转速≦2000r/min，最大相对离心力≧447g。

9、最低转速≧500r/min，最小相对离心力≧28g。

10、转速控制精度：≦±30rpm/min。

11、定时范围0-30min；标本安全警报：结束后蜂鸣音乐提示，自动开盖。

12、转速快速升降，4-6秒到设定转速及停机。

13、设备运行时，无噪音污染：≤55dB。

14、配备磁力门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能。

15、自带安全防护功能，设备运行中，舱门不能打开；自带故障报警功能，操作更安全、更可靠。